## Foglio1
Pagina 1 di 2
Manutenzione preventiva |  | Inventario N.
PROTOCOLLO GENERALE
Cliente
Reparto |  | Ubicazione
Identificazione apparecchio:
APPARECCHIO
PRODUTTORE
MODELLO |  | MATRICOLA
CIVAB
1 | Integrità dell’involucro |  |  | OK | KO | NA
Esaminare l’esterno dell’apparecchiatura, verificare che non ci siano segni di versamento di liquidi e che, in generale, non vi sia nessun tipo di danneggiamento grave. Assicurarsi che viti, dadi e bloccaggi in genere siano ben saldi.
2 | Supporti |  |  | OK | KO | NA
Accertare che i supporti sui quali l'apparecchiatura poggia siano sicuri e ben saldi.
3 | Ruote e sistemi frenanti |  |  | OK | KO | NA
Accertare che le ruote siano libere di ruotare e piroettare ed il corretto funzionamento dei meccanismi di blocco ruote.
4 | Circuito di alimentazione |  |  | OK | KO | NA
Accertare l’integrità dei cavi elettrici, dei passacavi, delle spine e di eventuali prese a bordo macchina. Negli apparecchi con alimentazione separata, verificare l’integrità del cavo di collegamento alimentazione-apparecchiatura, le relative connessioni e il funzionamento del carica batterie.
5 | Connettori e collegamento elettrico |  |  | OK | KO | NA
Verificare i connettori prestando particolare attenzione ai loro pin e al loro corretto ancoraggio all’involucro, rimuovere eventuali tracce di ossido.
6 | Cavi di collegamento |  |  | OK | KO | NA
Controllare che tutti i cavi e connettori utilizzati per i collegamenti apparecchio-accessori siano in buone condizioni e correttamente cablati. Verificare l’assenza di rotture e/o schiacciamenti.
7 | Tubi e raccordi di alimentazione |  |  | OK | KO | NA
Verificare accuratamente l’integrità dei tubi, dei raccordi e dei connettori, che non siano tagliati, attorcigliati, ostruiti o crepati. Accertare l’assenza di perdite.
8 | Filtri |  |  | OK | KO | NA
Controllare lo stato e il corretto posizionamento dei filtri e se necessario sostituirli.
9 | Sistema di ventilazione/raffreddamento |  |  | OK | KO | NA
Verificare il funzionamento delle ventole di raffreddamento, pulire i filtri (dove presenti), se necessario eseguire una pulizia accurata interna.
10 | Sistema di riscaldamento |  |  | OK | KO | NA
Verificare lo stato e il funzionamento del sistema di riscaldamento.
REV. 2 DEL 05/07/2024
Pagina 1 di 2 |  |  | Data:
11 | Comandi, interruttori, indicatori luminosi e sonori |  |  | OK | KO | NA
Accertare che ogni comando manuale ed elettronico del pannello di controllo espleti correttamente la propria funzione. Controllare il funzionamento di tutti gli indicatori luminosi e sonori.
12 | Allarmi |  |  | OK | KO | NA
Controllare il buon funzionamento di tutti gli allarmi.
13 | Livello liquidi |  |  | OK | KO | NA
Controllare il livello dei liquidi e rabboccare se necessario.
14 | Meccanica di trascinamento |  |  | OK | KO | NA
Verificare lo stato e la regolare tensione delle cinghie di trascinamento, se necessario pulire e registrare. Pulire e/o lubrificare gli ingranaggi meccanici.
15 | Indicazioni corretto utilizzo |  |  | OK | KO | NA
Verificare che serigrafie e simboli riportati su tasti, comandi ed involucro siano intatti e ben leggibili.
16 | Verifica finale |  |  | OK | KO | NA
Verifica finale del funzionamento generale dello strumento. Reimpostare l'apparecchiatura come ad avvio di manutenzione.
17 | Manutenzione specifica |  |  | OK | KO | NA
Consultare il Manuale di Servizio per eventuali manutenzioni specifiche.
18 | Valutazione finale |  |  | OK | KO | NA
Valutare la necessità di aprire un intervento di manutenzione correttiva.
19 | Attendibilità/ripetibilità misurazioni e risultati |  |  | OK | KO | NA
Accertarsi che le varie misurazioni / risultati effettuati sulla funzionalità dell’apparecchiatura siano attendibili e ripetibili.
REV. 2 DEL 05/07/2024
LEGENDA
OK: Eseguita operazione – la visita di manutenzione si è chiusa con tutto ok
KO: Eseguita operazione – la visita di manutenzione si è chiusa con dei problemi. indicare tali problemi nelle note
NA: Non ha senso effettuare questa operazione sull’apparecchiatura oggetto della visita
NOTE
Tecnico esecutore:
MOD1